ООО «Дельта-С»

УТВЕРЖДАЮ / Генеральный директор ООО «Дельта-С» / А.В.Соколов / ___________________2007г.

СЕНСОРЫ (ДАТЧИКИ)

 ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ
Тип СГ-21ХХ-А1
(SGS-21XX-A1)

Технические условия
ТУ 4215-002-73819788-07

Лист утверждений
ТУ 4215-002-73819788-07
   Руководитель проекта
А.А. Васильев

Главный технолог
А.В. Писляков

Ведущий специалист
Д.А. Соколов

Главный конструктор
С.П. Кобзев

2007

ООО «Дельта-С»

ОКП 421510	Группа
Утвержден

ДАТЧИКИ (СЕНСОРЫ) Газочувствительные
тип СГ-21ХХ-А1

Технические условия
ТУ 4215-003-73819788-07

Дата введения с 1 сентября 2007

2007

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Технические требования
  1. Основные параметры и характеристики (свойства) изделия
  2. Требования к комплектующим
  3. Условия эксплуатации
  4. Комплектность
  5. Маркировка
  6. Упаковка
1. Требования безопасности
2. Требования охраны окружающей среды
3. Правила приемки
4. Методы испытаний
5. Транспортирование и хранение
6. Указания по эксплуатации
7. Гарантии изготовителя
Приложение А
Приложение Б
Приложение
Приложение
Приложение
Лист регистрации изменений

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие технические условия распространяются на газочувствительные датчики (сенсоры) серии Сенсис-2000 типа СГ-21ХХ во взрывонепроницаемом корпусе типа А1, предназначенные для измерения концентрации горючих газов (метан, водород, пропан) или токсичных (СО, NH3, NО2 и др.) и используемые в качестве комплектующего изделия в газоаналитической аппаратуре.
СГ-21ХХ представляет собой электрический датчик, состоящий из чувствительного (в дальнейшем ЧЭ) элемента и корпуса. СГ-21ХХ выполнен как виброустойчивое изделие группы 3, взрывозащищенное (согласно ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), а также требованиям настоящих ТУ и ГОСТ 12.2.020-76), защищенное от попадания внутрь пыли и воды Р-30 (согласно ГОСТ 14254-80), изделие группы С4 по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха, группы Р1 по устойчивости к воздействию атмосферного давления
СГ-21ХХ в составе взрывозащищенного электрооборудования предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах и помещениях класса В1 согласно “Правил устройства электроустановок”, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории IIА, IIB и IIC групп Т1-Т6 (по ГОСТ 12.1.011-78) и по другим отраслевым документам, определяющим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.
Чувствительные элементы сенсоров состоят из газочувствительного слоя на основе полупроводниковых оксидов металлов и нагревателя из композиционного материала на основе платины. Проводимость чувствительного слоя сенсоров изменяется в зависимости от концентрации анализируемого газа.
Сенсоры СГ-21ХХ-А1 должны соответствовать требованиям настоящих ТУ.
Запись обозначения при заказе: Сенсор СГ-21ХХ-А1,
       Количество –n шт.
где ХХ – номер исполнения изделия по каталогу, n –количество заказанных экземпляров.

Таблица1
Наименование газа	Обозначение по каталогу
Водород в воздухе	СГ-2110-А1
Метан в воздухе	СГ-2111-А1
Пропан в воздухе	СГ-2112-А1
Гексан и сумма углеводородов в воздухе	СГ-2113-А1
Окись углерода и сумма углеводородов в воздухе	СГ-2140-А1

Например: Сенсор СГ-2111-А1-на метан
Количество- 10 шт.

1. Технические требования

  1. Основные параметры и характеристики сенсоров
1.1.1. Внешний вид должен соответствовать рис.1 или рис.2 настоящих ТУ. На корпусах сенсоров не должно быть царапин, вмятин, заусениц, портящих внешний вид сенсоров и изменяющих их габариты. Защитная сетка корпусов сенсоров не должна иметь проколов, вмятин и других повреждений и герметично плотно прилегать к корпусу. Клеевой шов на основании сенсора между крышкой и основанием должен быть сплошным, не содержать посторонних включений.
1.1.2. Все параметры сенсоров при нормальных условиях должны соответствовать величинам, указанным в настоящих ТУ. Нормальными условиями считаются следующие:
- температура ………………………... (20+-2)0С;
- относительная влажность …………. (60+-5)%;
- атмосферное давление …………….. (87.8-119.7) кПа (660-900 мм.рт.ст.).
1.1.3. Масса сенсоров исполнения СГ21ХХ-А должна быть не более
2 г, габариты: диаметр - не более 11,5 мм, высота - не более 9мм.
1.1.4. на корпусе имеется обозначение тип сенсора .
1.1.5. Выводы сенсора выполнены из позолоченной коваровой проволоки, длина токовыводов- 20 5 мм. Два вывода нагревателя маркируются красной краской.
    1. Электрические параметры сенсоров в нормальных условиях должны
соответствовать значениям, указанным в таблице 2.
1.1.7. Сопротивление изоляции между нагревателем и газочувствительным слоем сенсоров должно быть не менее 10 МОм
1.1.8. Диапазон регистрируемых концентраций газов, газочувствительность, относительная погрешность регистрации и быстродействие сенсоров должно соответствовать значениям, указанным в таблице 2.
1.1.9. Время прогрева сенсора должна быть не более 10 мин, если не было длительного перерыва в работе сенсора (не более суток). При перерыве в работе сенсора более суток перед измерением параметров необходим технологический прогон для стабилизации параметров.

### Таблица 3 Электрические параметры сенсоров при нормальных условиях в импульсном режиме работы с двумя уровнями нагрева при длительности первого нагрева 1 с и второго 9с.

Наименование параметра	Базовое значение параметров
	СГ-2110 / Водород в воздухе	СГ-2111 / Метан в воздухе	СГ-2112 / Пропан в воздухе	СГ-2113 / Гексан и сумма углеводородов в воздухе		СГ-2140 Окись углерода и сумма углеводородов в воздухе
1. Сопротивление нагревателя, Ом в холодном состоянии (20 0С) / 2. Напряжение питания нагревателя в первом нагреве (1с) цикла, В / 3. Потребляемый ток нагревателя при первом нагреве, не более мА / 4. Потребляемая мощность нагревателя при первом нагреве, мВ / 5. 2. Напряжение питания нагревателя во втором нагреве (9с), В / 3. Потребляемый ток нагревателя во втором нагреве (9с), не более мА / 4. Потребляемая мощность нагревателя во втором нагреве (9с), мВ	12+-3 / 2,0+-0,15 / 65 / 130+-10 / 2.0 / 10 / 30	12+-1 / 2,25+-0,15 / 110 / 220+-10 / 2 / 10 / 30	12 +-3 / 2,15+-0,15 / 80 / 150+-10 / 2 / 10 / 30		12+-3 / 2,0+-0,15 / 65 / 130+-10 / 2 / 10 / 30		12+-3 / 2,0+-0,15 / 65 / 130+-10 / 2 / 10 / 30

Таблица 4 Основные газочувствительные параметры сенсоров в непрерывном режиме работы

Обозначе-ние / сенсора	Регистри-руемый газ в газо- воздушной смеси	Диапазон / регистра-ции, / % об.	Газочувствительтельность (отношение сопротивле-ния газочувств. слоя в воздухе к сопротивлению в контрольной газовой смеси (Rвоздух/Rc , где ин-декс С-концентрация газа в газовой смеси, % об.)	Относи-тельная погреш-ность реги-страции, %	Время установ-ления / 90% сигнала (t0.9), не более, с
СГ-2110	Водород	0,0001 - 2,0	Rвоздух/R0.5 не менее 7	20	2
СГ-2111	Метан	0,0001 - 2,5	Rвоздух/R1.0 не менее 3	20	2
СГ-2112	Пропан	0,0001 - 1,0	Rвоздух/R0.5 не менее 5	20	2
СГ-2113	Водород / микроконцентрации	0,00001 - 0,1	Rвоздух/R0.01 не менее 5	30	5

1.1.10. Сенсоры должны сохранять работоспособность в климатических условиях, отличающихся от нормальных, а именно в интервале температур от минус 60 до плюс 1000С и при относительной влажности от 0 до 98%.
1.1.11. Сенсоры должны сохранять работоспособность при значении концентрации анализируемого газа, превышающем на 25 % верхнюю границу рабочего диапазона, но не более 100% НКПР.
1.1.12. Стабильность выходного сигнала сенсора в течение 10 часов непрерывной работы. Относительное изменение сопротивления газочувствительного слоя в течение этого времени не должна превышать 10% при неизменных условиях окружающей среды.
1.1.13. Сенсоры по стойкости к механическим воздействиям должны относится к группе 1 по ГОСТ 17516.1 (степень жесткости по виброустойчивости и вибропрочности-11а, по ударопрочности и удароустойчивости-1).
1.1.14. Сенсор упакованный в транспортную тару должен выдерживать соответствующую перевозке тряску в течение 2 часов с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 ударов единовременно.
 1.1.15. Датчик должен иметь взрывозащиту ExsIU/ExdIIB+H2U как элемент устройства.
1.1.16. Средняя наработка на отказ - не менее 100 000 часов в рабочих условиях эксплуатации.
1.1.17. Основная приведенная погрешность, включающая погрешность от колебаний температуры, колебаний влажности, ориентации в пространстве, давления и посторонних примесей в воздухе должна превышать 30 %.

  1. Требования к комплектующим.
Готовые изделия и материалы, входящие в состав сенсора, должны соответствовать действующим нормативным документам.

1.3. Условия эксплуатации
- Температура окружающей среды от минус 60 до плюс 100 0С.
- Запылённость атмосферы должна быть не более 2 г/м3 .
- Относительная влажность газа до 98 % при 35 0С без конденсации влаги.
- Атмосферное давление –87.8-119.7 кПа (660-900 мм.рт.ст.) при возможности расширения при специальной калибровке от вакуума до 1000атм.
- Содержание в воздухе сернистых газов (SO2, H2S), и хлорсодержащих соединений, вызывающих коррозию чувствительного слоя и корпуса - недопустимо.
- Значение концентрации паров органических растворителей должно быть не более значения, указанного в инструкции по эксплуатации.
- Ориентация в пространстве – любая.

1.4. Комплектность.
В комплект поставки входят:
сенсор - партия, в количестве n штук, (количество и маркировка - в соответствии с заказом);
паспорт - один на партию однотипных сенсоров;
инструкция по эксплуатации - одна на партию;
упаковочная коробка.

1.5. Маркировка
На корпусе сенсора должно быть нанесено условное обозначение сенсора (например: СГ-2111-А1) в виде надписи, либо цветовое обозначение в виде набора цветных точек (смотри таблицу А2 в приложении), позволяющее определить тип сенсора и его назначение.

1.6. Упаковка
Сенсоры упаковываются в пластмассовую или картонную коробку вместе с паспортом и инструкцией по эксплуатации. На коробке указывается тип сенсора, например: Сенсоры СГ 2111-А1 , количество, номер партии, дата изготовления, изготовитель, предупреждение: ''Осторожно, хрупко, стекло!''

2. Требования безопасности

2.1 Сенсоры должны соответствовать требованиям согласно ГОСТ 22782.3-77, ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-78), ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98).
2.2 Датчик должен иметь взрывозащиту ExsIU/ExdIIB+H2U.
2.3 Датчики должны быть взрывобезопасными при работе во взрывоопасных смесях категории IIC, группы Т6 по Гост 22782.3-77
2.4 Температура на поверхности защитного колпачка из металла и пламягосящей газопроницаемой мембраны не должна превышать допустимую по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-78) для температурного класса Т6 и рабочую температуру, применяемых изоляционных материалов и компаундов.

3.Требования охраны окружающей среды

Сенсоры не содержат токсичных, радиоактивных или ядовитых веществ, поэтому не требуют специального вида утилизации.

4. Правила приемки

4.1. Сенсоры подвергаются приемо-сдаточным и периодическим испытаниям на соответствие требованиям настоящих ТУ.
4.1.1. Приемо-сдаточным испытаниям подвергаются все сенсоры в партии. Результаты приемо-сдаточных испытаний заносятся в паспорт на партию сенсоров.
4.1.2. Объем и порядок приемо-сдаточных испытаний приведен в таблице 5.
Таблица 5
Приемо-сдаточные испытания
Наименование проверок	Номера пунктов в ТУ
	технических / требований	методов испытаний
Проверка внешнего вида и маркировки / 2. Проверка величины сопротивления / нагревателя и сопротивления изоляции / 3. Проверка чувствительности на / одной концентрации анализируемого / газа.	1.1.1, 1.1.3, / 1.1.4, 1.1.5, 1.5 / 1.1.6, 1.1.7 / 1.1.8	5.2 / 5.3, 5.4, 5.5 / 5.6, 5.8, 5.9, 5.11

    1. Периодические испытания на соответствие сенсоров требованиям настоящих ТУ проводятся предприятием – изготовителем совместно с заказчиком
периодически, один раз в год, или при каких либо изменениях в технологическом процессе производства сенсоров, а также при предъявлении потребителем претензий к качеству сенсоров. Для проведения периодических испытаний отбирают по 3 штуки каждого вида сенсоров из числа прошедших приемо-сдаточные испытания.
    1. В том случае, если хотя бы один из сенсоров не выдержал периодических
испытаний в полном объеме, испытания для данного типа сенсоров повторяют на удвоенном количестве сенсоров.

Таблица 6
Периодические испытания
Наименование проверок	Номера пунктов в ТУ
	технических / требований	методов испытаний
1. Проверка внешнего вида, маркировки и габаритных размеров / 2. Проверка величины сопротивления нагревателя, потребляемой мощности, сопротивления изоляции / 3. Проверка времени прогрева / 4. Проверка времени установления показаний / 5. Проверка чувствительности / 6. Проверка стабильности / 7. Проверка газовой перегрузки / 8. Определение влияния внешних факторов окружающей среды: / - температуры / - относительной влажности / - пространственного положения / 9. Проверка вибро - и ударопрочности / 10. Проверка влияния транспортной тряски	1.1.1, 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5 / 1.1.6, 1.1.7 / 1.1.9 / 1.1.8 / 1.1.8 / 1.1.12 / 1.1.10 / 1.1.17 / 1.1.13 / 1.1.14	5.2 / 5.3; 5.4; 5.5, 5.6 / 5.6; 5.10 / 5.6; 5.12 / 5.8, 5.9, 5.11 / 5.13 / 5.14 / 5.15 / 5.16 / 5.17

5. Методы испытаний

5.1 Все испытания, если их условия не оговариваются при описании методов испытаний, проводятся при нормальных условиях эксплуатации:
- температура окружающего воздуха и анализируемой газовой смеси 20  2 0С;
- относительная влажность окружающего воздуха 55 %;
- положение сенсоров- любое;
- атмосферное давление- 87,8 - 119,7 кПа (660 - 900 мм рт.ст.);
- в исследуемой смеси не должно быть углекислого газа, газо-воздушного потока, а также механических воздействий.
5.2 Проверку внешнего вида и маркировки производят визуально, проверку габаритных размеров - штангенциркулем, проверку массы - на технических весах.
5.3 Величину сопротивления нагревателя сенсора проверяют омметром, или аналогичным прибором для измерения сопротивления в диапазоне от 5 до 30 Ом с относительной погрешностью не более 1%.
5.4 Нагрев сенсора осуществлять с помощью стабилизированного блока питания с регулируемым напряжением от 0 до 10 Вольт с допустимым до 1 А или более.
!
 Напряжение питания указано в табл.2.
Рекомендуется использовать мостовую или другую схему поддержания температура чувствительного элемента с точностью до 1 градуса при всех возможных колебаниях окружающей температуры и расхода анализируемого газа.
5.5 Определение мощности, потребляемой нагревателем, производится путем измерения тока, проходящего через нагреватель (смотри схему измерений в приложении А3), при номинальном напряжении (указывается в паспорте на сенсор). Мощность определяют умножением значения тока на значение напряжения.
5.6 Значение сопротивления чувствительного слоя разогретого сенсора проверяется мегомметром или аналогичным прибором для измерения сопротивления на постоянном токе.
5.7 Перечень оборудования, необходимого для контроля сенсоров приведён в Приложении А.
5.8 Для испытаний сенсоров используют поверочные газовые смеси (ПГС) в баллонах изготовленных по ТУ-16-2956-87.
5.9 Проверку сенсоров производят с помощью камеры, в которой создаётся газовая смесь известной концентрации.
5.10 Время прогрева сенсора определяется с момента включения сенсора до установления постоянного значения выходного сигнала.
5.11 Проверку чувствительности сенсора проводят с помощью стандартной газовой смеси известной концентрации. Для этого баллон с газовой смесью через редуктор подключают к камере с сенсором и устанавливают расход газа 10 - 100 см3/мин. Сенсор подключают к блоку питания постоянного тока и устанавливают напряжение согласно типовому паспорту на сенсор. Сопротивление чувствительного слоя сенсора измеряют до, и после подачи газа. Отношение сопротивления в воздухе (Rо) к сопротивлению в газе (Rг) является коэффициентом чувствительности по данному газу.
5.12 Полное время установления показаний сопротивления чувствительного слоя Т0,9– это время от момента подачи анализируемого газа на разогретый сенсор до значения измеряемого параметра, равного 0,9 от максимального значения.
5.13 Для проверки стабильности сенсора измеряют сопротивление чувствительного слоя при периодической подаче поверочной анализируемой газовой смеси на сенсор. Измерения проводят каждые 2 часа в течение 10 часов. Стабильность определяют сравнением показаний в начале и в конце непрерывной работы.
5.14 Влияние газовой перегрузки на сенсор оценивают по отношению показаний на воздухе до, и после подачи на сенсор газовой смеси с увеличенной концентрацией анализируемого газа на 25 % по сравнению с предельным рабочим значением. Сенсор должен находиться в этой среде в течение 2 часов.
5.15 Влияние внешних факторов оценивают путем последовательного изменения внешних условий и сравнения показаний сенсора до и после эксперимента.
Для оценки влияния температуры разогретый, не менее 5 минут, сенсор помещают в холодильную камеру при температуре минус 60 0С, выдерживают не менее 5 минут и измеряют сопротивление чувствительного слоя. Затем сравнивают значение сопротивления до, и после охлаждения. Тоже самое, повторяют для температуры плюс 100 0С.
Для оценки влияния влажности сенсор помещают в камеру при влажности 0%, выдерживают не менее 5 минут и измеряют сопротивление чувствительного слоя, затем повторяют измерение при влажности 98%. Определяют разницу показаний.
Для оценки влияния положения включенный и прогретый не менее 5 минут сенсор поворачивают последовательно: горизонтально, вертикально вниз, горизонтально, вертикально вверх. При каждом положении выдерживают не менее 1 минуты и делают замер. Цикл повторяют три раза.
5.16. Испытания сенсоров на вибропрочность и виброустойчивость проводят на вибростенде, предварительно закрепив их на плате. Испытания на вибропрочность проводят методом 103-1.1, на виброустойчивость – методом 102-1 по ГОСТ 16962.2. Продолжительность каждого испытания 1,5 часа.
Испытания проводят при воздействии вибрации в двух взаимно-перпендикулярных направлениях по отношению к плате, на которой закреплены сенсоры. Общее число ударов 12000. Длительность действия ударного ускорения 2 +\- 0,5 мс. До и после испытаний производят измерение чувствительности, сопротивления нагревателя и чувствительного слоя. Испытания проводят под нагрузкой при напряжении питания нагревателя согласно таблице 2, при этом необходимо контролировать сопротивление чувствительного слоя.
Испытания на ударную прочность и ударную устойчивость проводят совместно, методами 104-1 и 105-1 по ГОСТ 16962.2 .
5.17. Испытания на устойчивость к транспортной тряске проводят с сенсорами, упакованными в транспортную тару. Тару жестко укрепляют на вибростенде и производят либо 15000 ударов единовременно, либо в течение 2 часов от 80 до 120 ударов в минуту с ускорением 30 м/с2. После испытаний сенсоры подвергают внешнему осмотру, а также проверяют целостность электрических цепей.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Сенсоры транспортируются в заводской упаковке всеми видами транспорта, в том числе, авиационным ,при соблюдении условий п.6.2.
6.2 Условия транспортирования:
- температура окружающей среды от минус 60 до плюс 50 °С;
- влажность воздуха до 98 % (без конденсата);
- атмосферное давление – любое.
6.3 Датчики должны храниться в отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С и относительной влажности от 20 до 70 %.

7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Полупроводниковые газочувствительные сенсоры являются элементами аналитической техники, поэтому требуют настройки перед использованием в газоаналитических приборах. Усредненные параметры нагрева даны в паспорте на серию. Для более точной настройки рекомендуем определить отклик на конкретный газ при конкретной температуре. В связи с тем, что каждый газ имеет свою оптимальную температуру детектирования, при которой отклик сенсора максимален, необходимо определять температуру чувствительного элемента. В упрощенном варианте это делается по рассеиваемой нагревателем мощности по графику в приложении А1. Более точно температура определяется по приращению сопротивления нагревателя в результате его разогрева. Для этого измеряется значение тока и напряжение на нагревателе и высчитывается сопротивление по закону Ома. Зависимость сопротивления материала нагревателя от температуры дана в таблице приложения А2. Превышать температуру нагревателя в 550 0С категорически запрещается из-за оплавления материала чувствительного слоя и потери чувствительности сенсора. Использование в повседневной работе сенсором в качества источника питания нагрева стабилизированного источника тока не рекомендуется, так как он не предотвращает самопроизвольный разогрев и перегорание сенсора при подачи на него горючего газа концентрации более 100% НКПР (5 %.для метана). Рекомендуется включать нагреватель сенсора в плечо мостовой схемы и по разбалансу моста управлять нагревом.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Расчетный срок службы сенсора - 3 года от даты изготовления
8.2 Срок гарантии - 1 год от даты изготовления при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации, указанных в ТУ.

Приложение А
(справочное)

 Таблица А.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ.
Наименование.	Техническая характеристика.	Номера пунктов применения
Штангенциркуль	Погрешность не более 0,1 мм	5.2
Весы технические	Предел взвешивания не менее 10г, / погрешность не более 0,1г.	5.2
Омметр	Диапазон измерения до 100 Ом +-0.1 Ом	5.3, 5.16
Миллиамперметр	Диапазон измерения до 1 А +\- 0.1 мА	5.5
Милливольтметр	Диапазон измерения до 10 В +\-0.1 В	5.5
Мегомметр типа Щ301	Диапазон измерений не менее 10 МОм +\-1 кОм	5.6, 5.12, 5.13, 5.16
Термометр	Диапазон измерений от минус 60 до плюс 100 0С+\-0.1 оС	5.15
Психрометр	Диапазон измерений до 100 % +\-1%	5.15
Климатическая камера	Диапазон установки температуры от минус 100 до плюс 100 0С с погрешностью +\- 1 0С	5.15
Секундомер	Погрешность не более 0,5 с.	5.10, 5.12, 5.15
Блок питания типа Б5-45	Диапазон напряжений до 10 В и тока / до 500 мА	5.4; 5.5; 5.11; 5.12, 5.13, 5.16
Вибрационный стенд	Плавная регулировка частот 10 – 100 Гц	5.16; 5.17
Ударный стенд УТ-1		5.16; 5.17
Ротаметр РМ-А-0,063	Диапазон измерений от 10 до 100 см3/мин	5.11;
Баллоны с ПГС	Изготовлены по ТУ 6-16-2956-92	5.8, 5.11; 5.12, 5.14

### Приложение Б
(справочное)
Перечень нормативно- технических документов на которые даны ссылки в ТУ

Перечень документов, на которые имеются ссылки
в настоящих ТУ.

Обозначение и наименование документов	Номер пунктов, в которых имеются ссылки
1	2
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98). Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация. Маркировка.	Введение, 1.1.1, 1.1.3, 1.5.1, 2.1, 3.7, 6.2
ГОСТ 14254-80. Изделия электротехнические. Оболочки. Степень защиты. Обозначение. Методы испытаний.	Введение
ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний.	Введение, 2.1, 2.3
ГОСТ 12997-84. Изделия ГСП. Общие технические требования.	1.1.1
ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.	1.1.1, 5.1
ГОСТ 27540-87. Сигнализаторы горючих газов и паров термохимические. Общие технические условия.	1.1.1, 4.9
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98). Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний.	1.1.1, 1.1.3, 2.1, 2.4, 3.7
ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98). Оболочка.	1.1.1, 1.1.3, 2.1
ГОСТ 12.1.005-76 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.	1.3.1
ГОСТ 14192-89. Маркировка грузов.	1.5.4, 5.3
1	2
ГОСТ 10354-82. Пленка полиэтиленовая. Технические условия.	1.6.1
ГОСТ 5679-85. Вата хлопчатобумажная одежная и мебельная. Технические условия.	1.6.2
ГОСТ 27410-87. Надежность в технике. Методы контроля показаний надежности и планы контрольных испытаний на надежность.	3.10
Технические условия ТУ 6-16-2965-87. Газовые смеси поверочные.	4.1
ГОСТ 17433-80. Воздух кл.10 в баллоне под давлением.	4.2

Примечание: допускается использование другой аппаратуры, при условии сохранения класса точности и пределов измерений.

Приложение 3

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТРУКТУРНАЯ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ сенсоров СГ 21ХХ.

1 - источник питания постоянного тока В5-49;
2 - амперметр Щ-4313;
3 – сенсор СГ-21 ХХ;
4 - вольтметр В7-27 или
5 - резистор МЛТ-0,5-10к;
6 - магазин сопротивлений Р33.

Приложение 4.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ГАЗОВАЯ СХЕМА ДЛЯ
КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ СЕНСОРОВ СГ 21ХХ

1 - баллон с поверочной газовой смесью;
2 - баллон со сжатым воздухом;
3 - кран соединительный КЗХБ-2,5;
4 - камера рабочая с СГ;
5 – ротаметр РМ-А-0,1 ГУЗ;

Примечание: составные части схемы соединены трубкой 6х1,5 ТУ 6-01-1196-79

Приложение 5

ПЕРЕЧЕНЬ ПОВЕРОЧНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ.

№ / п/п	Номер по / госреестру	Компонентный / состав в воздухе	Номинальное значение компонента
1	воздух	15л.1	ГОСТ 17443-80
2	3905-87	метан	1,06%
3	3905-87	метан	2,56%
4	3947-87	водород	0,5-1 %
5	3969-87	пропан	0.8-0.95%
6	5322-90	гексан	0,2%
7	3842-87	Окись углерода	10-35 млн-1

Сборочный чертеж сенсора СГ-21ХХ

Общий вид сенсора СГ-2140 со снятым клпачком

Общий вид основания под сенсора